移動準備調査

担当：山岸

機器名：本体真空排気、ioni

種類：真空機器

構成：ターボ分子ポンプ、ターボ分子ポンプ電源、メカニカルブースターポンプ、ロータリーポンプ、L型ゲートバルブ（公証使用圧力不明、現在は5-7kg/cm^2で作動中）、JISフランジ、マニホールド、テフロンフランジ、ベローズフランジ、イオンゲージ(Φ15)、イオンゲージカバー、イオンゲージコントローラー(GP-2T)及びケーブル(6m)、ブレーカー盤、SUS架台（268ｘ500ｘ(1025+100)h;図面参照）、ベーキングヒーター？ピラニーゲージコントローラー、L型バルブ

入力：AC200V単相(ターボ分子ポンプ)、AC100V単相（メカニカルブースターポンプ）、AC200V３相（ロータリーポンプ：３相の順番？）、AC100V（イオンゲージコントローラー用）、AC100V（ピラニーゲージコントローラー）、圧縮空気（圧力5-7kg/cm^2、ゲートバルブ）、AC100V(ベーキングヒーター)

出力：真空排気（Port5D）、大気側排気（ワイヤ入りホース32Φx41Φ：中庭へ）

設置場所：Port5D

処理方法：移動。

作業要領（作業時間x作業人数）：

(0)調査、写真（2時間x１人）

(1)分解（6時間x2人）

(2)梱包（3時間x2人）

(3)記録整理印刷

(*)業者による移動、オーバーホールはしない。

廃棄：エアーコンプレッサ（motor04kw,圧力設定5-7kg/cm^2）ポンプの油抜き

仮置き期間中の課題：

備考：輸送時は油を抜く、

分解の仕方：ターボポンプとマニホールドとゲートバルブに分解して移動。

ターボポンプ上部と下部に輸送用治具を取り付ける。軸受けブランケットにも輸送用治具をボルトで固定して輸送する。（これらは輸送用木箱に緩衝材を詰めて垂直にして移動する。）足はつける。

＝＝＝上部、下部輸送治具と軸受けブランケット部分の輸送治具が必要。＝＝＝

吸気口フランジ及び軸受けブランケット用セット　23000円

梱包用箱　　8500円（税別）　アルバックES　武澤さん（9/2）

オーバーホールについて（今回はしない）

使用期間が長いのと長期保管であればターボコントローラーのメンテナンスが必要。

バッテリ寿命と液漏れ、ファン磨耗等　コントローラオーバーホール　十数万円から

本体オーバーホール　羽根の伸長と軸受けの磨耗　----数十万円から

羽根がアンバランスの状態では数百万円～--新品の法が割安？

# Text boxes

ターボポンプ、マニホールド、L型バルブ（圧空で操作リミットは100Vスイッチ）、ベロー、テフロンフランジ、変換ポート、本体の順

（L型バルブの横には

ioniゲージがカバーの中に入っている。

L型バルブ、

ベロー

テフロンフランジ

変換フランジ

本体

の順に見える。

ターボは200V単相

M/Bは100V単相

（リレーで動作）

ロータリーポンプは

200Ｖ３相。

ターボ系はＳＵＳ製架台（268ｘ500ｘ(1025+100)hで支えている。

ターボポンプの架台（手前、材料は

ＳＵＳ製）

後ろに見えるのが

上：Ｍ／Ｂ

下：ロータリーポンプ

ターボ下の配管は

L、ベロー、スペーサー、

変形クロス、直管、ベロース、

L型バルブ、L（ゲージポート３個付）、M/B,

ベロー、ロータリーポンプ（アルカテール製）、排気管の順

真空排気系コントロール図

上から

ピラニーゲージ

電源ＳＷ部

(AC200V3相、単相と100Ｖ単相)

ターボポンプコントローラー

ioniゲージコントローラーと

ターボゲートバルブ開閉ボタン

（open,closed）

Ti-ball コントローラー

圧縮空気導入系

黒パイプから高圧空気導入

圧縮空気取り出し口

エアーフィルター

圧力調整

オイルフィルター

Ｌ型バルブコントローラーと

Ｈ２またはＨｅガス導入系へのホースが繋がっている。

圧空は5－7kg／cm^2を使用。

M/Bとロータリーのケースは真空を引くと上方に持ち上げられるのでアンカー等で固定させる必要がある。

（一部ベロー使用しているため。）